УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»

____________А.В.  Спирин
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
ПОСТАВКа теПЛОВИЗОРА ПОЖАРНОГО для ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛА ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ № 2 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ спб гку ДПО «УМЦ ГО и ЧС» 

Раздел I. 

1. Общие требования

1.1.  Предмет закупки: Поставка тепловизора пожарного для обеспечения деятельности  цикла обучения слушателей № 2 при проведении практических занятий СПБ ГКУ ДПО                     «УМЦ ГО И ЧС».

1.2.    Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014, соответствующий предмету закупки: 26.51.66.124 -Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля.
1.3. Код позиций по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности государственных нужд (КТРУ): 26.51.66.124-00000001 - Тепловизор.
1.4. Код ККН – отсутствует необходимый ККН.

1.5. Идентификационный код закупки: 262780403794178040100100010000000244.

2. Цели и правовое основание для поставки Товара

2.1. Целью данной закупки является поставка тепловизора пожарного для обеспечения деятельности цикла обучения слушателей № 2 при проведении практических занятий Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» (далее – Заказчик).

2.2.  Основанием для закупки Товара являются:

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»: целевая статья 0650090770 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», код раздела 0705, код вида расходов 244, КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств», в пределах годового лимита финансирования;
- ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности 
в Санкт-Петербурге»;
- постановление Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2005 № 1139 «Об утверждении Положения о противопожарной службе Санкт-Петербурга»;

- план-график закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
Раздел II. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта

в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
1. Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки
1.1. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам, количеству поставляемого Товара установлены Заказчиком (далее – Заказчик) в Приложении № 1 «Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки», позволяющим определить соответствие установленным Заказчиком требованиям.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товаров такого рода, а также иным требованиям, предъявляемым к данному товару на территории Российской Федерации. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не допускается поставка товара, бывшего в употреблении, восстановленного, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением. 
Товар должен поставляться в упаковке (коробке) изготовителя Товара. 

На упаковке (коробке) должна быть нанесена информация о наименовании и товарном знаке Товара, изготовителе, дата изготовления, другая информация, позволяющая идентифицировать Товар.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества граждан и организаций, окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 
Поставляемый товар должен сопровождаться сертификатами соответствия, паспортом качества. Сертификат соответствия должен быть подлинным или копией заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема. Паспорт должен быть подлинным с соответствующими отметками завода – изготовителя (номер изделия, печать ОТК). Такие документы передаются вместе с товаром. Наличие нанесенной маркировки с указанием наименования товара, его производителя, характеристик, даты производства, номер партии для идентификации и учёта на складе.
Товар, подлежащий к поставке, который попадает в перечень Товаров, подлежащих обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.3.
Поставляемый Товар новый, не ранее 2025 года выпуска, оригинальный, ранее не использованный, не восстановленный. Товар должен соответствовать требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», что должно быть подтверждено действующей декларацией о соответствии, Поставщик поставляет другую необходимую документацию на Товар, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Вся указанная документация на Товар предоставляется на русском языке.
Поставляемый товар должен быть упакован. Тара, маркировка и упаковка должна гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах. При распаковке на Товаре не должно быть никаких дефектов, повреждений, видимых царапин. Доставку осуществить – по рабочим дням по согласованию с Заказчиком с 10-00 до 16-00 ч. 

1.4. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 


Безопасность Товара - состояние Товара в обычных условиях его использования, хранения, транспортирования и утилизации, при котором риск вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя ограничен допустимым уровнем (ГОСТ Р 51303-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»).

1.5. Срок поставки товара: в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты заключения Контракта.

1.6. Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Апрельская, д. 6 кор. 1 лит. А, пом. 9-Н. 

Доставка Товара, погрузочно-разгрузочные работы, поднятие на этаж, производится силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке. Товар должен быть затарен и (или) упакован способом, обеспечивающим сохранность Товара такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

При приёмке товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке в сроки достаточные для качественной приёмки.

Заказчик имеет право привлечь независимую организацию для осуществления контроля соответствия поставляемого товара.

2. Форма, сроки и порядок оплаты:

2.1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.

2.2. Сроки и порядок оплаты: Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после подписания акта приема-передачи товара Заказчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней.

2.3. Авансирование не предусмотрено.

2.4. При готовности к поставке Товара, Поставщик согласовывает с Заказчиком планируемую дату и время поставки за 2 рабочих дня до предполагаемой даты поставки в место поставки: г. Санкт-Петербург, ул. Апрельская, д. 6 кор. 1 лит. А, пом. 9-Н. Контактное лицо: Саттарова Зельфира Мухаметгаязовна, тел. 8-911-274-00-32, e-mail: cikl-2.spb-umc@mail.ru.
2.5. При готовности к поставке Товара, Поставщик направляет закрывающие документы для согласования Заказчику по e-mail: acho-spb-umc@mail.ru контактное лицо: Колоскова Светлана Викторовна, тел. (8-812) 409-70-94. 

2.6. В случае обнаружения недостатков товара, обнаружить которые при внешнем осмотре не предоставляется возможным, Заказчик имеет право потребовать замены Товара ненадлежащего качества, либо вернуть Товар ненадлежащего качества Поставщику.
Раздел III. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества Товара, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам 
на эксплуатацию Товара

3.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара на момент поставки. Срок гарантии качества на поставляемый товар должен соответствовать сроку гарантии, указанному в нормативно-технической документации и соответствовать сроку хранения, установленной заводом-изготовителем, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания документа о приемке Заказчиком. Если в течение срока гарантии выявятся недостатки продукции, то независимо от того, могли ли они быть выявлены при испытании продукции, Поставщик обязуется по требованию Заказчика незамедлительно и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить обнаруженные недостатки Товара. Все транспортные расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектного Товара, несет Поставщик.
4. Раздел IV.

4. Требования энергетической эффективности Товаров для государственных нужд

4.1. Требования не установлены.

5. Раздел V. Применение национального режима

5.1.
 Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является постановление правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Ввиду отсутствия в реестре российской промышленной продукции товара, требуемого к закупке, Заказчик декларирует невозможность привести характеристики отечественного товара по указанной причине.
	Код ОКПД 2 
	Наименование товара
	Вид требования

	26.51.66.124
	Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля
	преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)


На закупки неконкурентным способом определения поставщика ограничения и преимущества не распространяются.
6. Раздел VI. Приложения
6. Перечень приложений к Описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью

      6.1. Приложение №1 «Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки».
Заместитель директора







       И.С. Логаткин
Заведующий циклом обучения слушателей № 2                                                  З.М. Саттарова

Приложение №1 
к описанию объекта закупки
Сведения о функциональных, технических и качественных, эксплуатационных характеристиках объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	ОКПД2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед.измерения характеристики
	Тип характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Кол-во товара 
	Ед. измерения
	КТРУ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Пожарный тепловизор
	26.51.66.124
	Время непрерывной работы тепловизора
	≥ 4
	Час
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1
	ШТ
	26.51.66.124-00000001

	
	
	
	Глубина резкости
	≥ 1 
	Метр 
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Количество аккумуляторов
	2 
	Шт
	Количественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Количество цветовых палитр
	≥4
	Шт
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Комплектация
	Аккумуляторная батарея; Зарядное устройство; Кабель USB; Ремень; Транспортировочный кейс
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Кратность цифрового увеличения
	Двукратное;

Четырехкратное
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Максимальная рабочая температура
	≥  600
	Градус 
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Минимальная рабочая температура
	≤ -20
	Градус  
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Назначение 
	Пожарно-спасательный
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Продолжительность непрерывной видеосъемки
	≥ 4 
	Час
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Размер дисплея по диагонали
	≥ 3,5
	Дюйм 
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Разрешение матрицы
	320х240
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Регулируемая цветовая палитра 
	Да
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Спектральный ИК-диапазон 
	≥ 7 и ≤ 14
	
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики
	
	
	

	
	
	
	Стандартная температурная чувствительность
	≥ 0,035
	Градус Цельсия
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Степень защиты
	IP 67
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Тип элемента питания
	Литий-ионный аккумулятор
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Частота обновления кадров
	≥ 25
	Герц
	Количественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Вид отображения
	Инфракрасный спектр
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Тип по исполнению
	Переносной
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Тепловая чувствительность1 
	≤(0,05° при +30°C) 
	
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Поле зрения (FOV) 1
	≥ (56° × 42°)
	Градус
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Пространственное разрешение, мрад1
	≤ 3,82
	Мрад
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Фокусировка1
	Фиксированная
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Фокусное расстояние1
	≤3,2
	Мм
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Видеокамера1
	≥5
	Мп
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Точность измерений1
	≤(±4℃ или 4% от показаний)
	
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Автоматическое отслеживание1
	Автоматическое отслеживание места с самой высокой температурой
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	

	
	
	
	Рабочая температура окружающей среды для  устойчивой работы тепловизора, оС1
	Тепловизор должен иметь возможность бесперебойной работы при температурах:

· -20 и +55 – непрерывно; длительно
· до +80 °C: не менее 30 минут

· до +120 °C: не менее 10 минут

· до +260 °C: не менее 5 минут
	
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Требования к органам управления и отображения выполняемых функций тепловизора1
	На тепловизоре должно быть предусмотрено 
не более 3 (трех) органов управления нажимного типа с возможностью воздействия на него руками в крагах (перчатках пожарного)
	
	Качественная
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Конструктивные и функциональные особенности тепловизора1
	Тепловизор должен воспринимать, формировать изображение и отображать инфракрасное излучение («ИК-излучение»).

Тепловизор должен соответствовать требованиям международных стандартов: 
NFPA 1801 (устойчивость к вибрации, стойкость к ударным нагрузкам, коррозии, истиранию рабочей поверхности, теплостойкости, огнестойкости, долговечности маркировки), IEC 60068-2-31 (выдерживать падение с высоты 2 метра на бетонный пол)
	
	Качественная
	Значение характеристики не может изменяться участником
	
	
	


1 Дополнительная информация включена Заказчиком с целью точного отражения функциональных характеристик товара, которые определяют область применения товара и не влекут за собой ограничение конкуренции. В соответствии с п. 5 и п. 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержденного. постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145), ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в целях обеспечения соответствия закупаемого товара потребностям заказчика, а также обеспечения взаимодействия закупаемых товаров с товарами, используемыми заказчиком, в описании объекта закупки заказчиком использовались дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позициях каталога. 
В связи со спецификой выполнения работ по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания среде, 
в условиях ограниченной видимости и воздействия повышенных температур, в соответствии с требованиями «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Тепловизор пожарный, предназначен для проведения поисково-спасательных работ, обеспечивать видимость обстановки в дыму или полной темноте, облегчать поиск и спасение пострадавших.

