Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ

| № п/п | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |  | Единица измерения товара | Код по ОКПД2/ КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 |
| 1 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования, тип 5 | Характеристики |  |  |  |  | Штука | 32.50.13.190 |
|  |  | Наименование характеристики |  | Значение характеристики или величина параметра | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр дыхательной трубки |  | ≥ 10 и ≤ 14 | Миллиметр |  |  |  |
|  |  | Длина дыхательной трубки |  | ≥ 100 и ≤ 700 | Сантиметр |  |  |  |
|  |  | Тип контура |  | нереверсивный |  |  |  |  |
|  |  | Тип подключения |  | неинвазивный |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики* |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или величина параметра |  | Единица измерения характеристики | Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик (информации) |  |  |
|  |  | Внешний вид | Комплект однолинейного дыхательного контура с подогревом, самозаполняемой камерой увлажнителя и коллектором давления предназначен для недоношенных младенцев, новорожденных, младенцев с системой увлажнения |  |  | Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте ЛПУ медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи |  |  |
|  |  | Контур | Однолинейная обогреваемая дыхательная трубка синего цвета; жесткий неразделяемый пластиковый коннектор с разъемом тип “Клеверный лист” для подключения адаптера провода нагрева и соединения с портом камеры увлажнителя; на дистальной части дыхательной трубки бесцветный адаптер для температурного датчика; стенка трубок вдоха имеет гофрированную наружную и внутреннюю поверхности |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина трубки | 1,75 |  | м |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | 10 |  | мм |  |  |  |
|  |  | Рабочие характеристики контура | Сопротивление потоку 0,10 ± 0,03 см H2О при скорости потока 2,5 л/мин, включая погрешность измерения 0,03 см H2О; максимальное рабочее давление 8 кПа; утечка газа при 60 см H2О 30 мл/мин |  |  |  |  |  |
|  |  | Самозаполняемая универсальная одноразовая камера увлажнителя | Автоматическое заполнение через встроенную линию подачи воды; держатель для хранения линии подачи воды в свёрнутом состоянии в верхней части камеры; двойная поплавковая система; индикаторы оптимального уровня жидкости, работоспособности камеры; универсальные порты подключения дыхательного контура 22 мм; постоянный объем сжатия номинальный 280 мл, максимальный 370 мл; максимальный объем воды 167 мл; растяжимость емкости увлажнителя: 0,4 мл/см Н2О; максимальное рабочее давление: 8 кПа; сопротивление потоку 60 л/мин: 0,52 см Н2О; максимальный пиковый поток 180 л/мин без вероятности разбрызгивания воды 30 секунд |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал камеры | Нагревающая пластина анодированный алюминий; корпус АБС, полистирол; уплотнитель емкости: термопластический эластомер; поплавковая система: полипропилен; клапанное устройство силикон |  |  |  |  |  |
|  |  | Клапан сброса давления | Предназначен для автоматического сброса давления при окклюзии ниже расположенных путей транспорта газовых смесей и автоматического восстановления при восстановлении нормального давления в дыхательном контуре; снабжен портами для подключения внешних приборов мониторинга и воздушно-кислородных анализаторов |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочие характеристики клапана | Давление сброса коллектора 40 см H2О; общая длина клапана 138 мм; входной коннектор для кислорода стандартный коннектор с зазубринами; порт мониторинга давления луер-адаптер “Мама”; разъемы: 22 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Совместимость | Назальная канюля Fisher & Paykel Optiflow Junior.** Совместимость с увлажнителями Fisher & Paykel Healthcare MR850.** |  |  |  |  |  |

# Требования к качеству и безопасности товара

  - Поставленный Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен полностью соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

  - Поставщик предоставляет с поставкой Товара: регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия, декларации о соответствии и (или) иных документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, копии регистрационных удостоверений на позиции поставляемого товара, которые подлежат регистрации на территории РФ (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»).

  - Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.	Требования к таре и упаковке товара

2.1.	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать отсутствие мощных грузоподъемных средств в Месте доставки Товара.

2.2.	Маркировка и оформление Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к данному Товару. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

  - Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

3. Требования к отгрузке и доставке товара

3.1.	Доставка товара до адреса заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика в течение 3 (трех) дней с даты заключения Контракта.

3.2.	Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места назначения. Местом поставки товара является СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» по адресу:   Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, 4. корп.1

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

4.1.	Поставщик гарантирует, что поставленный товар является новым (товаром, который не был в употреблении).

4.2.	Поставщик гарантирует:

-	полное соответствие поставляемого товара условиям контракта;

-	соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3.	Поставляемый Товар должен иметь остаточный срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки в учреждение.

Зам.гл.врача по сестринскому делу                                                                            Е.А.Панасенко