Техническое задание

Наименование изделия: Экспресс-тест AMA RUT для качественного определения уреазы Helicobacter pylori хромогенным методом ин витро. Исполнение АМА RUT Pro.

Назначение изделия: диагностика инфекции Helicobacter pylori в клиническом образце хромогенным методом

Внешний вид устройства: Изделие представляет собой подложку, в которой закреплен чувствительный элемент, защищенный полимерной пленкой.

| № п/п | Наименование параметра | Нормативные характеристики |
| --- | --- | --- |
| - Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности |  |  |
| 1.1 | 20.59.52.195 |  |
| - Комплект поставки |  |  |
| 2.1 | 12 шт в блоке |  |
| - Технические характеристики экспресс-теста |  |  |
| 3.1 | Описание | селективный уреазный тест: многослойная конструкция обеспечивает разделение слоя ферментативной реакции и индикаторного слоя посредством мембраны |
| 3.2 | Количество обследований | на одно обследование |
| 3.3 | Подложка | бесцеллюлозная подложка для исключения нецелевых реакций теста |
| 3.4 | Время достижения стабильной окраски | не менее 5 минут |
| 3.5 | Переход окраски | с желтого на красный/малиновый |
| 3.6 | Аналитическая чувствительность (предел обнаружения) | не менее 2,6*10-3 е.а. уреазы бобовых не менее 2,6*104 КОЕ Helicobacter pylori |
| 3.7 | Аналитическая специфичность | отсутствие реакции на штаммы прочих уреазопродуцентов желудка |
|  |  | отсутствие реакции на потенциально интерферирующие вещества – щелочные агенты, кровь, желудочное содержимое |
| - Диагностические характеристики экспресс-теста |  |  |
| 4.1 | Диагностическая чувствительность | не менее 99% |
| 4.2 | Диагностическая специфичность | не менее 99% |
| - Дополнительная информация |  |  |
| Очевидное изменение окраски теста: ни биоптат, ни пятно смачивания не мешают оценке результата, потому что мембрана отделяет слой с биоматериалом от индикаторного слоя |  |  |