Техническое задание

Наименование изделия: Набор на 50 обследований для Системы комбинированной ХЕЛИК® -

скан-М.

Назначение изделия: «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» предназначено для быстрой специфической диагностики инфекции Helicobacter pylori. Устройство может использоваться в практике КДЛ, врачей гастроэнтерологов, эндоскопистов, терапевтов, педиатров и семейных врачей. Устройство применимо как для первичного обследования, так и для контроля эффективности антихеликобактерной терапии.

Описание изделия: Обследование с использованием тест-системы ХЕЛИК® проводится безболезненно и без привлечения лаборатории. Устройство совместимо с Системой комбинированной ХЕЛИК- скан-М (РУ № РЗН 2015/2536 от 09.04.2018), позволяющей автоматизировать процедуру обследования.

| № п/п | Наименование параметра | Нормативные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. Комплект поставки |  |  |
| 1.1 | Индикаторная трубка | 50 шт. |
| 1.2 | Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина) | 50 уп. |
| 1.3 | Мундштук | 50 шт. |
| 1.4 | Стаканчик | 50 шт. |
| 1.5 | Шланг соединительный | 50 шт. |
| 1.6 | Размешиватель | 50 шт. |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Индикаторная трубка | на одно обследование |
|  | - внешний вид | пластмассовая трубка, запаянная с двух сторон, имеющая внутри индикаторную композицию, зафиксированную с двух сторон пробками-фильтрами |
|  | - наружный диаметр индикаторной трубки | (3,00,5) мм |
|  | - длина индикаторной трубки | (1275) мм |
|  | - длина слоя индикаторной композиции | (302) мм |
|  | - масса, не более | 2,0 г |
|  | - срок годности | 12 месяцев |
| 2.2 | Пищевая добавка E927b Карбамид (мочевина) | на одно обследование |
|  | - внешний вид | порошок или гранулы белого цвета |
|  | - масса | (0,5±0,1) г |
| 2.3 | Время проведения обследования, не более | 15 мин. |
| 2.4 | Температура хранения | от +5 °С до +30 °С |
| 2.5 | Чувствительность | 95 % |
| 2.6 | Специфичность | 92 % |

| № п/п | Наименование параметра | Нормативные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 3. Документация (разрешительная и эксплуатационная) |  |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение на «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» | наличие |
| 3.2 | Отказное письмо (о сертификации продукции) на «Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест- система ХЕЛИК® с индикаторной трубкой» | наличие |
| 3.3 | Декларация о соответствии на пищевую добавку E927b Карбамид (мочевина) | наличие |
| 3.4 | Памятка пациенту | наличие |
| 3.5 | Инструкция по применению | наличие |
| 3.6 | Бланки результата обследования / карточка с QR-кодом для обеспечения совместимости с Системой комбинированной ХЕЛИК®-скан-М (РУ № РЗН 2015/2536) | наличие |
| 3.7 | Сертификаты/Декларации на комплектующие материалы | наличие |
| 4. Дополнительные услуги |  |  |
| 4.1 | Инструктаж по применению устройства | проводится квалифицированными специалистами предприятия по телефону и посредством сеанса удаленного доступа через сеть Интернет |
| 4.2 | Консультационная поддержка |  |