Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. характеристики | Инструкция по заполнению | Ед. изм. | Кол-во |
| - 1 1 | Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный, МРТ совместимый | 26.60.14.110-00000048 | 1.1 Функция автоматического переключения режимов стимуляции с AAI(R) на DDD(R) с допустимым пропуском не более одного желудочкового события | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | 1.2 Русскоязычный интерфейс программирования | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.3 Отчеты устройства на русском языке | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.4 Автоматическое измерение порога стимуляции правого предсердия | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.5 Автоматическое измерение порога стимуляции правого желудочка | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.6 Количество независимо программируемых зон частотной адаптации | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.7 Совместимость с системой удаленного мониторинга, зарегистрированной на территории РФ | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.8 Алгоритм поиска собственного АВ-проведения с увеличением АВ-задержки до 600 мс | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.9 Переключение на режим стимуляции без отслеживания ритма предсердий (DDIR) в случае пароксизма предсердной тахикардии | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.10 Алгоритм ответа на падение частоты сердечных сокращений | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.11 Возможность предоставления рекомендаций по оптимальному подбору режимов стимуляции на основе данных о состоянии пациента | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.12 Диапазон регулировки базовой (основной) частоты стимуляции 30 - 170 (30, 35, 40 … 60 … 170; шаг 5, искл. 65, 85), ударов в минуту | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.13 Диапазон регулировки максимальной частоты отслеживания 80 - 210 (80, 90, 95 … 130 … 180, 190, 200, 210), ударов вминуту | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.14 Высота | ≥44.6 и ≤ 44.8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.15 Ширина | ≥47.8 и ≤ 50.0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.16 Глубина | ≥7.4 и ≤ 7.6 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.17 Объем | ≥ 12,10 | см[3*]; мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.18 Масса | ≤ 27,1 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 1.19 Гарантированная автоматическая подборка чувствительности | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.20 Алгоритм безопасной стимуляции желудочков | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.21 Алгоритм ответа на желудочковую экстрасистолию | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.22 Алгоритм вмешательства при тахикардии, обусловленной кардиостимулятором | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.23 Алгоритм предпочтительной предсердной стимуляции | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.24 Алгоритм овердрайва стимуляция после переключения режима | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.25 Алгоритм неконкурентной предсердной стимуляции | Наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.26 Прогнозируемый срок службы | 10,2 лет (при DDD, 100% стимуляции на частоте 60 уд./мин, Ж. 2,0В. 1,5В, 0,4 мс, 500 Ом.) | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.27 Возможность выполнения МРТ любой локализации при мощности сканнера 1,5Т и 3Т | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 1.28 Возможность атоматического программирования выключение режима МРТ SureScan через 24 часа после его включения. | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Отведение электрокардиостимулятора эпикардиальное | 26.60.14.110-00000028 | 2.1 Длина | ≤ 25 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 2 |
|  |  |  | 2.2 Стероид (в каждом контакте) | ≤ 1,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | 2.3 Материал проводника | MP35N никелевый сплав. | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.4 Фиксация | Лигатуры | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.5 Материал изоляции | Силикон | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.6 Полярность | Биполярный | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | 2.7 Материал контакта | Платинизированная платина | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Заказчик декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, с характеристиками указанными Приложение № 1 к Описанию объекта закупки, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого на территории Российской Федерации отсутствует.