ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Общие требования

1. Предмет контракта: Оказание услуг по ремонту видеогастроскопа GIF-Q150 видеогастроскопа GIF-XP150N товарного знака «OLYMPUS» отделения эндоскопии

2. ОКПД 2: 33.13.12.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию облучающего, электрического диагностического и электрического терапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

3. Место оказания услуг: 199106, г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.85 отделение эндоскопии

4. Сроки оказания услуг - 10 (десять) рабочих дней с даты поступления Заявки от Заказчика.

Настоящие требования составлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок» (далее – ГОСТ Р 57501-2017).

1. Перечень нормативных документов, определяющих требования к услугам по техническому обслуживанию медицинских изделий в соответствии с ГОСТ Р 57501-2017:

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- ГОСТ 57501-2017 "Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок"

- ГОСТ 58451-2019 "Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения";

- ГОСТ 18322-2016 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения";

- ГОСТ Р 59730-2021 Техническое обеспечение медицинской деятельности;

- ГОСТ Р 50326-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Основные принципы безопасности электрического оборудования, применяемого в медицинской практике;

- ГОСТ IEC 60601-1-2024 "Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик";

- ГОСТ 15.601-98 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения»;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н с изменениями от 29.04.2025 г.).

- Правила по охране труда в медицинских организациях (Приказ Минтруда и соцзащиты от 18.12.2020 г № 928н).

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).

- ГОСТ Р 53469-2024 (ИСО 8600-1:2015) Оптика и фотоника. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские. Часть 1. Общие требования;

- Письмо Министерства здравоохранения РФ от 26 декабря 2022 г. N 25-3/И/2-22418  "Об отзыве письма Минздрава России от 27 октября 2003 г. N 293-22/233".

2. Требования к наличию разрешительных документов:

2.1. Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на техническое обслуживание медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения): 1.Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: Лицензия по группам, согласно оборудованию подлежащему ремонту по предмету Контракта - гастроэнтерологические медицинские изделия.

Для подтверждения наличия лицензии участник предоставляет Выписку из реестра лицензий выданную в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О лицензировании отдельных видов деятельности" на 1. Техническое обслуживание следующих групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения: Лицензия по группам, согласно оборудованию подлежащему техническому обслуживанию по предмету Контракта.

Требование установлено подпунктом 17 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.2. Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий.

3. Требования к квалификации персонала Исполнителя

3.1. Исполнитель должен иметь штатных или внештатных специалистов по видам медицинских изделий согласно оборудованию подлежащему техническому обслуживанию по предмету Контракта в соответствии с п. 8 Перечень оборудования и периодичность обслуживания.

3.2 Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, сертификатами, допусками и т. п.).

3.3. Квалификация сотрудников Исполнителя должна соответствовать пункту 5.5. ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения, пункту 5.2. ГОСТ Р 57501-2017. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок».

4. Требования к документации

4.1.Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения технического обслуживания и ремонта медицинских изделий, указанных в перечне медицинских изделий, подлежащих ремонту

5. Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинских изделий

5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги по контролю технического состояния, техническому обслуживанию и ремонту, предусмотренные эксплуатационной документацией на указанное в перечне оборудование, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности.

Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать условиям Контракта и приложениям к Контракту, установленным нормам и стандартам.

У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования» или ГОСТ ISO 13485-2017 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования»;

5.2. Все работы по техническому обслуживанию медицинских изделий должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

5.3. При проведении технического обслуживания допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.

Качество материалов и комплектующих изделий, применяемых при оказании услуг по Контракту, должно соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия Госстандарта России и/или декларации о соответствии в порядке установленном Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесений изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившем силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.

Применяемые материалы и комплектующие изделия должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены)

5.4. Гарантийные сроки:

- на оказание услуг по ремонту медицинского изделия – не менее 6 (шести) месяцев;

- на установленные запасные части – не менее срока, установленного заводом изготовителем и не менее 6 месяцев.

5.4.1. Гарантийный срок исчисляют с даты окончания оказания Услуг, указанной в журнале технического обслуживания медицинского изделия и Акта оказанных услуг и/или Сервисном акте.

5.5. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

5.6. Исполнитель несет ответственность за все недостатки, выявленные в течение всего гарантийного срока. Все выявленные недостатки в гарантийный период подлежат устранению Исполнителем за его счёт.

7. Перечень оборудования, подлежащего ремонту  и перечень оказания Услуг

| № | Модель | Заводской номер | Наименование и объем работ, запасных частей, материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем работ |  |  |  |
| 1 | Видеогастроскоп GIF-Q150 товарного знака «Olympus» | 2206223 | Выполняемые работы: - Разборка эндоскопа - Замена и установка сопла - Установка А-резины и проклейка бандажей А-резины - Крепление и регулировка тяг управления - Регулировка углов поворота рабочей части - Окончательная сборка эндоскопа - Общая проверка на герметичность |  |  |  |
|  |  |  | Запасные части и материалы |  |  |  |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
|  |  |  | А-РЕЗИНА | 1.Материал: резина+полимер. 2.Внешний диаметр имеет три ступени: 7,7мм, 9мм, 9,6мм. 3.Длина: 115мм. 4.Функциональная совместимость с оборудованием товарного знака «OLYMPUS». 5.Производителем установлена А-резина GR511900. | 1 |
|  |  |  | СОПЛО | 1.Внешний диаметр: 1,6мм. 2.Длина: 4,7мм. 3.Материал: сталь с керамическим покрытием. 4.Функциональная совместимость с оборудованием товарного знака «OLYMPUS». 5.Производителем установлено сопло GJ552700. | 1 |
| 2 | Видеогастроскоп GIF-XP150N товарного знака «Olympus» | 2202171 | Выполняемые работы: - Разборка эндоскопа - Установка А-резины и проклейка бандажей А-резины - Крепление и регулировка тяг управления - Регулировка углов поворота рабочей части - Окончательная сборка эндоскопа - Общая проверка на герметичность |  |  |  |
|  |  |  | Запасные части и материалы |  |  |  |
|  |  |  | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
|  |  |  | А-РЕЗИНА | 1.Внешний диаметр: 5мм. 2.Длина: 120мм. 3.Материал: резина+полимер. 4.Функциональная совместимость с оборудованием торгового знака «OLYMPUS». 5.Производителем установлена А-резина GE553100. | 1 |