Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ

| Номер пп | КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Наименование характеристики | Значение характеристики/обоснование | Единица измерения характеристики | Диапазон ( >= ; > или <= ; <) | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.13.190-02174 Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала | "Набор стерильных изделий, разработанных для внутривенного введения растворов и изготавливаемых из пластика с низкой абсорбционной способностью, не допускающего частичную абсорбцию компонентов вливаемых растворов. Как правило, состоит из пластиковых трубок, изготовленных из неабсорбирующего пластика или покрытых им (например, полиэтиленом, тефлоном) для избежания контакта раствора с поливинилхлоридными (ПВХ) компонентами; также включает контрольный клапан, роликовый зажим, Y-образный коннектор и луеровские адаптеры. Набор в основном используется в высокопоточных инфузионных насосах для введения растворов, содержащих вещества (например, нитроглицерин), которые абсорбируются материалами из ПВХ. Это изделие для одноразового использования." | шт | Длина магистрали | В соответствии с КТРУ | мм | ≥ 1000.0 и ≤ 1700.0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коннектор | В соответствии с КТРУ | х | Луер-лок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Внешний диаметр |  | мм | ≥ 1,9 ≤ 2,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр | Для минимализации остаточного объема лекарственного средства ( экономии ЛС) | мм | ≥ 0,9 ≤ 1,2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Выдерживаемое давление | для использования в высокопоточных инфузионных насосах | бар | ≥45 ≤ 55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Содержит индикаторные наклейки разных цветов ( не менее трёх цветов) | Для индикации линии под давлением, флакона ЛС и т .д. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Форма линии - витая | Создает дополнительную свободу передвижения для пациента, повышает комфорт во время манипуляции, снижает риск смещения катетера во время манипуляции, устойчив к перегибам, изломам и повреждениям | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Наличие маленьких пластиковых крылышек | для удобства поворота соединителя и создания закрытой системы, герметичного затвора при остановке инфузии. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коннектор Луера (тип female) | Коннектор Луера герметично соединяется с другими изделиями. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коннектор Луер-лок (тип male). | На противоположном конце инфузионной линии находится коннектор Луер-лок (тип male) который совместим с шприцами, краниками, инфузионным и трансфузионным системами. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Не содержит PVC Информация об отсутствии ПВХ должна быть указана на индивидуальной упаковке изделия | для избежания контакта раствора с поливинилхлоридными (ПВХ) компонентами | х | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2 | 32.50.13.190-02174 Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала | Набор стерильных изделий, разработанных для внутривенного введения растворов и изготавливаемых из пластика с низкой абсорбционной способностью, не допускающего частичную абсорбцию компонентов вливаемых растворов. Как правило, состоит из пластиковых трубок, изготовленных из неабсорбирующего пластика или покрытых им (например, полиэтиленом, тефлоном) для избежания контакта раствора с поливинилхлоридными (ПВХ) компонентами; также включает контрольный клапан, роликовый зажим, Y-образный коннектор и луеровские адаптеры. Набор в основном используется в высокопоточных инфузионных насосах для введения растворов, содержащих вещества (например, нитроглицерин), которые абсорбируются материалами из ПВХ. Это изделие для одноразового использования. | шт | Длина магистрали | В соответствии с КТРУ | мм | ≥ 1000.0 и ≤ 1700.0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коннектор | В соответствии с КТРУ | х | Луер-лок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Внешний диаметр |  | мм | ≥ 2,6 ≤ 2,8 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр | Для минимализации остаточного объема лекарственного средства ( экономии ЛС) | мм | ≥ 1,4 ≤ 1,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Выдерживаемое давление | Для возможности использования высокопоточных насосов открытого типа имеющихся у заказщика | бар | ≥ 4 ≤ 4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Наличие маленьких пластиковых крылышек | для удобства поворота соединителя и создания закрытой системы, герметичного затвора при остановке инфузии. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коннектор Луера (тип female) | Коннектор Луера герметично соединяется с другими изделиями. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коннектор Луер-лок (тип male). | На противоположном конце инфузионной линии находится коннектор Луер-лок (тип male) который совместим с шприцами, краниками, инфузионным и трансфузионным системами. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Не содержит DEHP (фталаты). Информация об отсутствии DEHP должна быть указана на индивидуальной упаковке изделия | DEHP способен оказывать негативное влияние на развитие репродуктивной системы. | х | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 32.50.13.190-02174 Набор для внутривенных вливаний из несорбирующего материала | Набор стерильных изделий, разработанных для внутривенного введения растворов и изготавливаемых из пластика с низкой абсорбционной способностью, не допускающего частичную абсорбцию компонентов вливаемых растворов. Как правило, состоит из пластиковых трубок, изготовленных из неабсорбирующего пластика или покрытых им (например, полиэтиленом, тефлоном) для избежания контакта раствора с поливинилхлоридными (ПВХ) компонентами; также включает контрольный клапан, роликовый зажим, Y-образный коннектор и луеровские адаптеры. Набор в основном используется в высокопоточных инфузионных насосах для введения растворов, содержащих вещества (например, нитроглицерин), которые абсорбируются материалами из ПВХ. Это изделие для одноразового использования. | шт | Длина магистрали | В соответствии с КТРУ | мм | ≥ 1000.0 и ≤ 1700.0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коннектор | В соответствии с КТРУ | х | Луер-лок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Внешний диаметр |  | мм | ≥ 3,8 ≤ 4,0 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Внутренний диаметр | Для минимализации остаточного объема лекарственного средства ( экономии ЛС) | мм | ≥ 1,4 ≤ 1,6 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Выдерживаемое давление | Для возможности использования высокопоточных насосов открытого типа имеющихся у заказщика | бар | ≥ 4 ≤ 4,5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Коннектор Луера (тип female) | Коннектор Луера герметично соединяется с другими изделиями. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Коннектор Луер-лок (тип male). | На противоположном конце инфузионной линии находится коннектор Луер-лок (тип male) который совместим с шприцами, краниками, инфузионным и трансфузионным системами. | х | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Цвет трубки - оранжевый/янтарный | для введение светочувствительных лекарственных препаратов | х | Соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Длина волны для защиты от УФ-излучения | Защита от УФ-излучения | нм | 290-450 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

# Требования к качеству и безопасности товара

  - Поставленный Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен полностью соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

  - Поставщик предоставляет с поставкой Товара: регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия, декларации о соответствии и (или) иных документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, копии регистрационных удостоверений на позиции поставляемого товара, которые подлежат регистрации на территории РФ (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»).

  - Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.	Требования к таре и упаковке товара

2.1.	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать отсутствие мощных грузоподъемных средств в Месте доставки Товара.

2.2.	Маркировка и оформление Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к данному Товару. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

  - Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

3. Требования к отгрузке и доставке товара

3.1.	Доставка товара до адреса заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика.

3.2.	Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места назначения. Местом поставки товара является СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» по адресу:   Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, 4. корп.1

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

4.1.	Поставщик гарантирует, что поставленный товар является новым (товаром, который не был в употреблении).

4.2.	Поставщик гарантирует:

-	полное соответствие поставляемого товара условиям контракта;

-	соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3.	Поставляемый Товар должен иметь остаточный срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки в учреждение.

Зам.гл.врача по сестринскому делу                                                                            Е.А.Панасенко