ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Модуль системы мониторинга состояния пациента, электрокардиографический.

КТРУ «26.60.12.129-00000025»

| № п./п. | Функциональные и качественные характеристики (с указанием диапазонов значений и значений, которые не должны быть изменены) |  | Обоснование требуемого параметра (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования. |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 1.2 | Сертификат соответствия (декларация) Госстандарта России | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 1.4 | Гарантия на оборудование | 1 год | Срок, устанавливаемый лучшими производителями |
| 1.5 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2. | Технические требования. Комплектация аппарата. |  |  |
| 2.1 | Синхронный съем 12 отведений | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.2 | Автоматический и ручной режим работы | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.3 | Форматы печати отведений | 3, 3+ритм/6 – вдоль бумаги, 12 – поперек бумаги. Без печати ЭКГ | Формат 3+ ритм обеспечивает возможность записи отведения ритма продолжительностью в 4 раза больше, чем остальные отведения ЭКГ, что в 4 раза увеличивает вероятность обнаружения нарушений ритма без увеличения продолжительности обследования. Формат 12 отведений поперёк бумаги позволяет осуществлять одновременную регистрацию 12 отведений на бумаге 110 мм, что позволяет визуально осуществлять сравнения всех 12 отведений одновременно |
| 2.4 | Печать 1-го или 3-х любых выбранных отведений для анализа ритма со скоростями 5, 10 и 25 мм/сек с регулируемой длиной печати | Наличие | Обеспечение записи отведений ритма с малой скоростью и в несколько строк, что существенно экономит бумагу. Запись 3-х выбранных отведений ритма позволяет заметить практически любые нарушения ритма |
| 2.5 | Автоматическое распознавание нарушений ритма с возможностью запуска печати | Наличие | Позволяет вести анализ ритма за любое продолжительное время с печатью только эпизодов с нарушениями ритма и предшествующих им |
| 2.6 | Режим автоматического запуска печати после наложения всех электродов | Наличие | В условиях скорой и неотложной помощи уменьшает время до начала съема ЭКГ |
| 2.7 | Диапазон измерения ЧСС, уд/мин | 30 - 300 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.8 | Звуковой сигнал пульса регулируемый | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.9 | Дисплей цветной графический | Наличие | Обеспечивает оптимальное качественное отображение ЭКГ и необходимой цифровой информации на экране |
| 2.10 | Размер дисплея по диагонали, не менее: | 5,6" (141 мм) | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.11 | Отношение ширина/высота, не менее: | 85х115мм | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.12 | Разрешение, не менее: | 640х480 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.13 | Одновременное отображение каналов ЭКГ на экране | до 12 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.14 | В основной экранной форме должны отображаться: 1, 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ одновременно, ЧСС, дата и время, фамилия врача, фамилия и идентификационный код пациента, состояние аккумулятора, обрыв электрода, сообщение о наличии шума, выбранные фильтры, значения усиления и скорости, форма отведений, система отведений, вид анализа ЭКГ, длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.15 | Данные пациента: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, рост, вес и значения АД должны отображаться в экране ввода данных пациента | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.16 | Манипулятор для упрощения работы с прибором | Наличие | Упрощение работы с меню прибора |
| 2.17 | Комбинированная алфавитно-цифровая и функциональная пленочная клавиатура | Наличие | Обеспечивает оптимальное управление и ввод информации при минимальных габаритах |
| 2.18 | Выбираемая чувствительность, мм/мВ | 2,5;5;10;20;40 |  |
| 2.19 |  |  |  |
| 2.20 | Скорость движения носителя записи, мм/с | 5; 10; 12.5; 25 и 50 | Скорость 5 мм/сек для анализа ритма |
| 2.21 | Определение кардиостимулятора | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.22 | Защита от дефибрилляции | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.23 | Подавление синфазной помехи, дБ, не менее: | 100 | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.24 | Комбинированное питание (сеть/аккумулятор/ от бортовой сети автомобиля) | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.25 | Встроенный принтер | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.26 | Частота дискретизации АЦП на каждое отведение (не менее) | 3200Гц | Для анализа сигнала пейсмейкера |
| 2.27 | Возможность печати сетки | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.28 | Время работы от заряженного аккумулятора | Около 3-х часов | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.29 | Возможность работы с электрокардиографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности) | Наличие | Существенно увеличивает срок службы без замены аккумуляторов при стационарной работе |
| 2.30 | Термопринтер с разрешением: по горизонтали – не менее 64 точек на мм (при скорости 25мм/с), по вертикали 8 точек на мм | Наличие | Наилучшее качество печати |
| 2.31 | Ширина бумаги не менее\, мм | 110 рулон, и Z-fold | Использование бумаги Z-fold гораздо удобнее при ведении бумажных историй болезни |
| 2.32 | Распечатка данных: дата и время, скорость движения бумаги, чувствительность, название отведения, фильтры, информация о пациенте, разметка зубцов, таблица параметров ЭКГ, заключение, наименование лечебного учреждения, фамилия врача | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.33 | Световая индикация питания от сети, заряда аккумулятора, индикация состояния фильтров, нарушения контакта и перепутывания электродов, отсутствия бумаги | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.34 | Память 12 отведений ЭКГ | до 500 | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.35 | Запоминание до 10 профилей, ФИО врача и установленных ими настроек | Наличие | Позволяет каждому врачу запрограммировать необходимые для него режимы работы, после чего осуществлять управление одной кнопкой |
| 2.36 | Фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейфовый, автоматическая компенсация смещения изолинии | Наличие | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.37 | Возможность автотестирования кабеля ЭКГ | Наличие | Позволяет легко найти неисправность в кабеле ЭКГ |
| 2.38 | Разъем для тестирования на наличие обрыва отведений кабеля электродного в составе электрокардиографа | Наличие | Позволяет легко найти неисправность в кабеле ЭКГ |
| 2.39 | Звук подтверждения нажатия кнопок с регулировкой уровня звука | Наличие | Для удобства восприятия |
| 2.40 | Выбор системы отведений: стандартная последовательность /Кабрера/по Нэбу/по Франку, пользовательский набор | Наличие | Пользовательский набор для обеспечения использования электрокардиографа в нестандартных случаях |
| 2.41 | Возможность последовательного съёма ЭКГ | Наличие | Возможность регистрации ЭКГ в реальном времени и автоматическом режиме |
| 2.42 | Автоцентрирование (автоматическая оптимизация расположения ЭКГ на бумаге) | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.43 | Печать по таймеру | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.44 | Режим дополнительной печати ритма в случае обнаружения нарушений ритма | Наличие | Исключение необходимости дополнительного включения печати ритма |
| 2.45 | Печать копии | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.46 | Печать ритма нажатием одной кнопки | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.47 | Возможность сортировки сохраненных записей ЭКГ по ФИО пациента, дате/времени, коду пациента. | Наличие | Расширение сервисных функций |
| 2.48 | Анализ ЭКГ с автоматическим измерением ЭКГ-параметров по каждому из отведений | не менее 14 параметров по каждому отведению | Устраняет рутинную работы по измерению амплитудно-временных параметров ЭКГ |
| 2.49.1 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт RS232 | наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.49.2 | Возможность передачи сохраненных данных на ПК через порт USB | Наличие | Типовые требования к электрокардиографам данного класса |
| 2.49.3 | Подключение компьютерной клавиатуры для упрощения ввода данных | Наличие | Использование компьютерной клавиатуры облегчает ввод необходимых данных (о враче, пациенте , рост, вес, артериальное давление) в Электрокардиограф |
| 2.49.4 | Подключение внешней флэш-памяти для записи ЭКГ | Наличие | Расширение сервисных функций. Увеличение количества снятых ЭКГ в памяти и их копирование на ПК |
| 2.49.5 | Программа 12-канального регистратора и архиватора для ПК с USB-ключом защиты | Наличие | Добавляет возможность ведения базы данных и просмотра уже сохраненных ЭКГ |
| 2.50 | Степень защиты от поражения электрическим током | CF | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.51 | Группа жесткости по механическим воздействиям | 5 | Возможность использования в автомобилях скорой помощи |
| 2.52 | Класс электрооборудования | II | Типовые требования к любым электрокардиографам |
| 2.53 | Размеры не более: мм | 260x180x70 | Малый вес и габариты позволяют легко переносить электрокардиограф для съема ЭКГ непосредственно к месту расположения пациента |
| 2.54 | Вес электрокардиографического блока, кг, не более: | 1,2 | Малый вес и габариты позволяют легко переносить электрокардиограф для съема ЭКГ непосредственно к месту расположения пациента |

В случае недостаточного описания или отсутствии в описании КТРУ функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товара, с целью качественного удовлетворения потребностей лечебной организации, для гарантированного выполнения требуемых задач, Заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы,  услуги в соответствии  с положениями  статьи  33  Федерального  закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога.