| № п/п | Наименование товара, работы, услуги КТРУ/ККН /ОКПД2 Вид МИ | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики* | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трубка оптическая эндоскопическая ТОЭ 027-110-00 (диаметр 2,7мм, с углом наблюдения 0 гр.) 32.50.13.190-00007691 | 1.1. | Сфера применения | отоскопия | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с назначением | 1 | шт |
|  |  | 1.2. | Диаметр рабочей части | ≤ 2.7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 1.3. | Рабочая длина | ≤ 110 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 1.4. | Угол направления зрения | 0 | градусов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 1.5. | Входной угол поля зрения | ≥ 80 | градусов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 1.6. | Угол сопряжения оптических осей эндоскопа и светового разъема | ≥ 90 | градусов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 1.7. | Сапфировое стекло на дистальном и проксимальном концах | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для защиты дистальный (рабочий) конец эндоскопа от механических повреждений, загрязнений и других внешних воздействий. |  |  |
|  |  | 1.8. | Тип оптической схемы: Стержнелинзовая | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для получения качественного изображения |  |  |
|  |  | 1.9. | Корпус из нержавеющей стали | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обработки и стерилизации |  |  |
|  |  | 1.10. | Цветовой код: Зеленый | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Модель производителя |  |  |
|  |  | 1.11. | Автоклавируемый : 134 градуса; 2,3 бар | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стерилизации многоразовых компонентов инструмента |  |  |
|  |  | 1.12. | Количество циклов стерилизации | ≥ 1000 | циклов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для повторного использования |  |  |
|  |  | 1.13. | Совместимость со световодами стандартов Шторц, Р. Вольф, Акми | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования с различным видеооборудованием |  |  |
|  |  | 1.14. | Full HD совместимый | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для передачи изображения высокой чёткости при обследовании |  |  |
|  |  | 1.15. | Совместимость с головками видеокамер стандарта «C-mount» и «J-lock» | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования с различным видеооборудованием |  |  |
|  |  | 1.16. | Антирефлекторное внутреннее покрытие | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для устранения световых бликов и ореолов вокруг светящихся объектов |  |  |
|  |  | 1.17. | Термический компенсатор длины | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для компенсации температурных расширений и обеспечения долговечности устройства без потери качества работы |  |  |
|  |  | 1.18. | Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5871 от 19.06.2017года | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для подтверждения государственной регистрации медизделия |  |  |
|  |  | 1.19. | Выпуск изделия не ранее 2026 года | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Год изготовления и соответствия маркировки изделия |  |  |
| 2. | Трубка оптическая эндоскопическая ТОЭ 027-110-00 (диаметр 4 мм, с углом наблюдения 0 гр.) 32.50.13.190-00007691 | 2.1. | Сфера применения | отоскопия | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с назначением | 1 | шт |
|  |  | 2.2. | Диаметр рабочей части | ≤ 4 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 2.3. | Рабочая длина | ≤ 110 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 2.4. | Угол направления зрения | 0 | градусов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 2.5. | Входной угол поля зрения | ≥ 80 | градусов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 2.6. | Угол сопряжения оптических осей эндоскопа и светового разъема | ≥ 90 | градусов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | В соответствии с назначением |  |  |
|  |  | 2.7. | Сапфировое стекло на дистальном и проксимальном концах | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для защиты дистальный (рабочий) конец эндоскопа от механических повреждений, загрязнений и других внешних воздействий. |  |  |
|  |  | 2.8. | Тип оптической схемы: Стержнелинзовая | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для получения качественного изображения |  |  |
|  |  | 2.9. | Корпус из нержавеющей стали | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обработки и стерилизации |  |  |
|  |  | 2.10. | Цветовой код: Зеленый | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Модель производителя |  |  |
|  |  | 2.11. | Автоклавируемый : 134 градуса; 2,3 бар | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для стерилизации многоразовых компонентов инструмента |  |  |
|  |  | 2.12. | Количество циклов стерилизации | ≥ 1000 | циклов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для повторного использования |  |  |
|  |  | 2.13. | Совместимость со световодами стандартов Шторц, Р. Вольф, Акми | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования с различным видеооборудованием |  |  |
|  |  | 2.14. | Full HD совместимый | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для передачи изображения высокой чёткости при обследовании |  |  |
|  |  | 2.15. | Совместимость с головками видеокамер стандарта «C-mount» и «J-lock» | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для использования с различным видеооборудованием |  |  |
|  |  | 2.16. | Антирефлекторное внутреннее покрытие | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для устранения световых бликов и ореолов вокруг светящихся объектов |  |  |
|  |  | 2.17. | Термический компенсатор длины | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для компенсации температурных расширений и обеспечения долговечности устройства без потери качества работы |  |  |
|  |  | 2.18. | Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5871 от 19.06.2017года | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для подтверждения государственной регистрации медизделия |  |  |
|  |  | 2.19. | Выпуск изделия не ранее 2026 года | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Год изготовления и соответствия маркировки изделия |  |  |