| № п/п | Наименование товара, работы, услуги КТРУ/ККН /ОКПД2 Вид МИ | № характеристики п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики* | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке** | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осветитель головной 27.40.39.110-00000003 | 1.1. | Описание закупки | Осветитель с электропитанием, устанавливаемый на оголовье | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с назначением | 1 | шт |
|  |  | 1.2. | Вид источника света - светодиодная лампа | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Источник света |  |  |
|  |  | 1.3. | Продолжительность работы при максимальной мощности света | ≥ 90 | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для эффективности использования энергии, срок службы оборудования |  |  |
|  |  | 1.4. | Срок службы светодиодов | ≥ 50 000 | часов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Продолжительность использования |  |  |
|  |  | 1.5. | Крепление осветителя на налобную ленту | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для надежной фиксации устройства на голове, обеспечения удобного и эффективного освещения в различных условиях |  |  |
|  |  | 1.6. | Регулировка длины налобной ленты | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для адаптации устройства под индивидуальные параметры головы пользователя |  |  |
|  |  | 1.7. | Регулировка угла наклона головки лампы | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для настройки направления светового потока в нужную точку |  |  |
|  |  | 1.8. | Световой поток светодиодной лампы | 140 | лм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Показатель излучения света |  |  |
|  |  | 1.9. | Цветовая температура светодиода | 5 700 | К | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для определения оттенка света |  |  |
|  |  | 1.10. | Индекс цветопередачи CRI | 93 | Х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для воспроизведения света объекта |  |  |
|  |  | 1.11. | Диапазон рабочего расстояния | 200-400 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Рабочее расстояние |  |  |
|  |  | 1.12. | Плавная регулировка диаметра светового поля путем поворота передней части головки лампы | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для фокусировки света на нужных участках тела, обеспечивая равномерное освещение |  |  |
|  |  | 1.13. | Диапазон регулировки диаметра светового поля на рабочем расстоянии 200 мм | 30-120 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Для адаптации освещения под конкретные задачи и условия проведения медицинских процедур |  |  |
|  |  | 1.14. | Диапазон регулировки диаметра светового поля на рабочем расстоянии 400 мм | 40-200 | мм | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Для адаптации освещения под конкретные задачи и условия проведения медицинских процедур |  |  |
|  |  | 1.15. | Напряжение лампы | 6 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Питание устройства |  |  |
|  |  | 1.16. | Интенсивность освещенности на расстоянии 400 мм | 10 000 | лк | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения достаточной освещённости |  |  |
|  |  | 1.17. | Интенсивность освещенности на расстоянии 200 мм | 23 000 | Х лк | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения достаточной освещённости |  |  |
|  |  | 1.18. | Налобная лента (оголовье) с мягкими съемными накладками | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Вариант исполнения |  |  |
|  |  | 1.19. | Съемные накладки сделаны из моющегося материала | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для санобработки |  |  |
|  |  | 1.20. | Тип питания - батареи | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для работы устройства |  |  |
|  |  | 1.21. | Батареечный отсек жестко прикреплен к налобной ленте сзади | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства использования |  |  |
|  |  | 1.22. | Регулятор включения и выключения света на батареечном отсеке | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства использования |  |  |
|  |  | 1.23. | Вес без батареек | 210 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 1.24. | Вес с батарейками | 242 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для оценки времени работы устройства без замены элементов питания |  |  |
|  |  | 1.25. | Комплектация: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.25.1. | Источник света | 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 1.25.2. | Налобная лента | 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 1.25.3. | Литиевые батарейки | 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 1.25.4. | Запасная прямоуголная прокладка на оголовье | 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 1.25.5. | Запасная круглая прокладка на оголовье | 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 1.25.6. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 1.25.7. | Санитарная обработка корпуса изделия моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в РФ | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 1.25.8. | Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00405 от 02 июня 2015 года | наличие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 1.25.9. | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) | соответствие | Х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 1.25.10. | Срок гарантии производителя на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | 12 | месяц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 1.25.11. | Срок гарантии поставщика на товар с момента подписания государственным заказчиком документа о приемке товара, месяц | 12 | месяц | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |