УТВЕРЖДАЮ

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
СПБ ГБУЗ “ДГБ №22”

_________________ /Каменева О. А./

«____»_______________2026 г.

Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка инсуффлятора-аспиратора для отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям (ЛОТ №4) (далее – оборудование, товар).

Основание – Распоряжение Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга от 18.02.2026 г. №65-р.

Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта.

Место поставки: 196657, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. город Колпино, пр-кт Заводской, д.1 литера А.

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара.

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

3.5. В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

3.6. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

3.7. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.8. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.9. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документа о приемки.

3.10. Требования к таре и упаковке Товара.

3.10.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, год выпуска, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.11. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации.

3.11.1. В случае если нормативно-технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Поставщик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа.

4. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

4.1. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым (заводской сборки), не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

4.2. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

4.3. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены запасных частей.

4.4. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет не менее 12 месяцев, с момента ввода товара в эксплуатацию, но не менее срока гарантии производителя. Гарантия производителя на Оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего акта ввода Оборудования в эксплуатацию, оказания Услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

4.5. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счёт в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

4.6. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Оборудования, если они произошли:

а) в результате внесения Заказчиком или третьей стороной модификаций или изменений Оборудования без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Оборудования, предусмотренных технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

4.7. Устранение неисправностей и ремонт поставленного Оборудования должны осуществляться на месте его установки, а в случае необходимости – в гарантийной мастерской, в течение 15 календарных дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления Заказчика, доставка до мастерской и возврат осуществляются за счет Поставщика. При необходимости замены запасных частей срок гарантийного ремонта не должен превышать 30 календарных дней. При невозможности устранения неисправностей Оборудование должно подлежать замене в течение 15 календарных дней с момента установления данного факта.

4.8. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих Оборудование и специалистов Заказчика, осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, правилам эксплуатации и технического обслуживания  Оборудования в соответствии с требованиями технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя).

4.9 Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих медицинские изделия должны быть оказаны силами организации, имеющей:

лицензию по техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения) медицинского изделия на вид деятельности: техническое обслуживание следующих групп медицинской техники класса 2а потенциального риска применения: анестезиологические и респираторные медицинские изделия.

Поставщик обязан до начала оказания Услуг предоставить копию лицензии (выписку из реестра лицензий), либо договор с субподрядной организацией, имеющей данную лицензию.

Техническое (сервисное) обслуживание оборудования, а также предоставление расходных материалов в рамках Контракта Поставщиком не осуществляется.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Ответственное должностное лицо:

инженер по медицинскому оборудованию                                                                      О. П. Боровик

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара согласно КТРУ | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Кол-во |
| Инсуффлятор-аспиратор | КТРУ 32.50.50.190-00000821 код вида МИ 303260 ОКПД 2 32.50.50.190: Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки | 1. Назначение | Предназначен для пациентов, которые не могут кашлять или эффективно очищать дыхательные пути из-за ухудшения пиковой скорости при кашле. Устройство стимулирует естественный кашель, быстро меняя положительное давление на отрицательное. Для использования взрослыми или детьми, имеющими трудности или неспособность к очистке дыхательных путей. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для данной позиции КТРУ характеристики отсутствуют, информация, необходимая для идентификации медицинского изделия, а также информация о его назначении, в связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ, Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика | Штука | 1 |
|  |  | 2. Состав | Состоит из основного блока, обеспечивающего постепенно нарастающее положительное давление, а затем быстро превращающего его в отрицательное давление для обеспечения высокого давления на выдохе для аспирации жидкостей из организма (секреция в дыхательных путях), которая аналогична происходящей при естественном вдохе, контура пациента (дыхательный шланг, бактериальный фильтр, лицевая маска, адаптер), шнура питания. | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 3. Индикация | Отображение параметров давление вдоха, давление выдоха, время вдоха, время выдоха, время паузы, режим работы на дисплее | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 4. Настройки | Настраиваемые параметры: давление вдоха, давление выдоха, время вдоха, время выдоха, время паузы, режим работы, частоты и амплитуды осцилляции | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 5. Режимы | Ручной и автоматический | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 6. Предустановки режимов | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 7. Давление вдоха/выдоха в диапазоне, СмН2О | ≥ -70 и ≤ 70 | СмН2О | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристик |  |  |  |
|  |  | 8. Режим работы | Непрерывный | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 9. Время вдоха/выдоха, нижняя граница диапазона | ≤ 0,05 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 10. Время вдоха/выдоха, верхняя граница диапазона | ≥ 5,00 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 11. Время паузы, нижняя граница диапазона | ≤ 0,05 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 12. Время паузы, верхняя граница диапазона | ≥ 5,00 | сек | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 13. Дисплей с подсветкой | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 14. Синхронизация с дыханием пациента | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 15. Частота высокочастотной осцилляции на вдохе и выдохе, нижняя граница диапазона | ≤ 1 | Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 16. Частота высокочастотной осцилляции на вдохе и выдохе, верхняя граница диапазона | ≥ 20 | Гц | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 17. Давление высокочастотные осцилляции на вдохе и выдохе, нижняя граница диапазона | ≤ 1 | См Н2О | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 18. Давление высокочастотные осцилляции на вдохе и выдохе, верхняя граница диапазона | ≥ 10 | См Н2О | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | 19. Отображение на экране прибора сатурации и ЧСС при подключенном датчике пульсокси-метрическом | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 20. Работа от съемного встраиваемого аккумулятора | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | 21. Комплектация одной единицы: основной блок – 1 шт., шнур питания- 1 шт., бактериальный фильтр - 1шт., дыхательный шланг – 1 шт., лицевая маска – 1 шт., адаптер – 1 шт., воздушный фильтр -1 шт., SD-карта – 1 шт., аккумулятор – 1 шт., сумка – 1 шт., датчик пульсоксиметрический совместимый с инсуффлятором-аспиратором – 1 шт. | Наличие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |