Приложение № 1 к документации о закупке

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в заявке на закупку участник должен указать все конкретные характеристики, предлагаемого к поставке товара или

приложить файл с заявкой с указанием цен для идентификации с заявкой, заполненной в электронной форме

| № п/п | Наименование МИ | КВМИ | Код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование характеристики | Ед. изм. хар-ки | Значение характеристики | Тип хар-ки | Инструкция участнику | Примечание (обоснование) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Набор с датчиком для измерения артериального давления | 145140 | 26.60.12.129 26.60.12.129-00000093 | Преобразователь давления одноразовый | х | ≥ 2 | кол | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обоснование дополнительных значений (характеристик) товара в соответствии с п. 5 и п. 6 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г.: Дополнительные характеристики обусловлены узкоспециализированной деятельностью заказчика, накопленным опытом использования расходного материала с заданными параметрами для оказания высокотехнологичной медицинской помощи с обеспечением безопасности пациентов, медицинского персонала и достижения максимальной результативности проведённых процедур. | шт. | 30 |
|  |  |  |  | Встроенный под углом 45° трехходовой кран | х | наличие | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Полное предварительное тестирование | х | наличие | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Совместимость с любыми CF – мониторами | х | наличие | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее напряжение | В | ≥ 2 - ≤ 10 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон измерений | мм рт. ст. | ≥ 50 - ≤ 300 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Предельное давление | х | ≤ 6000 | кол | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочая температура | °С | ≥ +15 - ≤ +40 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Сдвиг температуры | % /°С | ≤ ± 0.1 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность | мкВ/В/мм рт.ст. | ≥ 5 | кол | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Нелинейность и гистерезис, (% от полного диапазона ) | % | ≤ ± 1.5 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Отклонение/асимметрия макс | мм рт. ст | ≤ ± 30 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Дрейф отклонения (offset-drift), мм рт. ст. в течение 8 ч | мм рт. ст. | ≤ ± 1 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Дрейф отклонения (offset-drift) ( мм рт. ст. в течение 24 ч.) | мм рт. ст. | ≤ ± 2 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Ток утечки | µA | ≤ 10 | кол | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Частота регистрации сигнала | Герц | ≥ 40 | кол | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | Полное входное сопротивление | Ом | ≥ 1800 –≤ 4500 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Полное выходное сопротивление | Ом | ≥ 270 – ≤ 330 | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Изолирующее сопротивление | Мом | ≥ 1000 | кол | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | В составе набора | х | Инфузионная система с капельной камерой наличие; Промывное устройство с клапаном для быстрой промывки со скоростью 1 мл/с и постоянной промывки системы со скоростью 3 мл/ч под давлением 300 мм рт. ст. наличие; Встроенный кабель с четырехконтактным разъемом, при этом показатели погрешности измерений давления не должны превышать значений, заявленных производителем наличие; Магистраль высокого давления проксимальная наличие; Трёхходовой кран наличие; Встроенный кабель с четырехконтактным разъемом наличие | кач | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Магистраль высокого давления дистальная, длина | см | ≥ 20 | кол | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |