Технические характеристики:
 Угловой наконечник – 5 штук

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ
	наличие

	2.1
	Наконечник угловой 
	

	2.2
	Передаточное число 1:1
	наличие

	2.3
	Максимальная частота вращения до 40 000 мин при подключении к электромотору
	наличие

	2.4
	Клапан, защищающий от обратного всасывания загрязненных жидкостей в муфту для повышения безопасности пациентов от

перекрёстного заражения. 
	наличие

	2.5
	Размеры головки не превышающие ø8,7 х H12,25 мм, обеспечивающие оптимальный доступ и обзор. 
	наличие

	2.6
	Прочная головка из нержавеющей стали
	наличие

	2.7
	Материал корпуса  
	нержавеющая сталь

	2.9
	Спрей внутренний, 1-точечный
	наличие

	2.10
	Подключение через разъем ISO для стандартных прямых и угловых наконечников
	наличие

	2.11


	Система фиксации бора с помощью кнопочного цангового зажима
	наличие



	2.12
	Низкое усилие нажатия на цангу 
	Не более 35N

	2.13
	Подсветка LED освещение 
	не менее 40 000 Lux

	2.14
	Вес 


	Не более 72 г

	2.15
	Встроенный водяной фильтр


	Наличие

	2.16
	Синяя цветовая кодировка для удобства и отличия передаточного числа
	Наличие

	2.17
	Используемые боры стандартные, Ø 2,35
	наличие

	2.18
	Возможность стерилизации при температуре 134°С
	наличие

	2.19
	Техническая документация на русском языке
	наличие


