| Объект закупки | ОКПД2 | Характеристики товара | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализатор содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе | 26.60.12.124 | Прибор должен иметь электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 шт. |
|  |  | Диапазон показаний прибора, нижний порог | 0,000 | мг/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диапазон показаний прибора, верхний порог | ≥2,000 | мг/л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Диапазон измерений прибора, нижний порог | 0,000 | мг/л | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Диапазон измерений прибора, верхний порог | ≥0,950 | мг/л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной, в диапазоне 0 ÷ 0,500 мг/л) | ± 0,050 | мг/л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Пределы допускаемой основной погрешности (относительной, в диапазоне 0,500 ÷ 0,950 мг/л) | ±10 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по однократному нажатию кнопки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Автоматический забор и проверка окружающего воздуха на наличие паров этанола перед проведением теста | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Предельное количество тестов в памяти | ≥2000 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Наличие цветного жидкокристаллического дисплея | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Возможность работы от батареек ААА типа (должны входить в комплект поставки) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Возможность просмотра результата из памяти на дисплее | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Возможность работы в режиме скрининга с использованием бесконтактного мундштука-воронки (должен входить в комплект поставки) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора и сертификат об утверждении средств измерений | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Межповерочный интервал | ≥12 | месяцев | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Интервал времени работы прибора без корректировки показаний | ≥12 | месяцев | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Средний срок службы прибора в соответствии с описанием типа средств измерений | ≥5 | лет | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | ≥8000 | часов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Мундштук-воронка в комплекте поставки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Мундштуки в комплекте постаки | ≥ 105 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Вес прибора | ≤ 230 | гр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Габаритные размеры прибора | ≤150 х 70 х 35 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |