Техническое задание

на закупку рентгенозащитных средств

для сотрудников ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. Джанелидзе

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  | Товар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | КТРУ / ОКПД2/ККН (при наличии) | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| Фартук для защиты от излучения | 14.12.30.160-00000572/ 14.12.30.160 | Характеристики товара по КТРУ: |  |  |  |  | шт. | 16 |
|  |  | Тип | Односторонний | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Свинцовый эквивалент | ≥ 0.25 | мм Pb | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Размер | L | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Винил | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Винил отличается гибкостью, мягкостью и лёгкостью по сравнению с резиной, что повышает комфорт при носке. |  |  |
|  |  | Длина | ≥ 99 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты тела спереди от горла и до голеней. |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 60 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Ширина фартуков должна закрывать 60% обхвата тела |  |  |
|  |  | Вес | ≤ 3,05 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный вес должен обеспечить удобство при ношении, не создавая чрезмерной усталости |  |  |
| Фартук для защиты от излучения | 14.12.30. 160-00000571/ 14.12.30.160 | Характеристики товара по КТРУ: |  |  |  |  | шт. | 8 |
|  |  | Тип | Двусторонний | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Свинцовый эквивалент | ≥ 0,35 | мм Pb | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Размер | L | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Винил | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Винил отличается гибкостью, мягкостью и лёгкостью по сравнению с резиной, что повышает комфорт при носке. |  |  |
|  |  | Длина | ≥ 99 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты тела спереди и сзади от горла и до голеней. |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 60 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Ширина передней части двусторонних фартуков должна закрывать 60% обхвата тела |  |  |
|  |  | Вес | ≤ 5,6 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный вес должен обеспечить удобство при ношении, не создавая чрезмерной усталости |  |  |
|  |  | Свинцовый эквивалент задней части | ≥ 0,25 | мм Pb | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для защиты тела сзади от горла и до голеней. |  |  |
| Воротник для защиты от излучения | 14.12.30.160-00000633/ 14.12.30.160 | Характеристики товара по КТРУ: |  |  |  |  | шт. | 29 |
|  |  | Свинцовый эквивалент | ≥ 0.3 ≤ 0.35 | мм Pb | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Винил | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Винил отличается гибкостью, мягкостью и лёгкостью по сравнению с резиной, что повышает комфорт при носке. |  |  |
|  |  | Длина | ≤ 37 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | * |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 30 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | * |  |  |
|  |  | Вес | ≤ 0,45 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный вес должен обеспечить удобство при ношении, не создавая чрезмерной усталости |  |  |
| Шапочка для защиты от излучения | 14.12.30.160-00000639/ 14.12.30.160 | Характеристики товара по КТРУ: |  |  |  |  | шт. | 4 |
|  |  | Cвинцовый эквивалент | 0,17- 0,25 | мм Pb | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал | Винил | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Винил отличается гибкостью, мягкостью и лёгкостью по сравнению с резиной, что повышает комфорт при носке. |  |  |
|  |  | Размер | ≥ 50 ≤ 60 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | * |  |  |
|  |  | Высота | ≥ 15 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | * |  |  |
|  |  | Вес | ≤ 0,5 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный вес должен обеспечить удобство при ношении, не создавая чрезмерной усталости |  |  |

(*) В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – КТРУ), для детального описания закупаемого товара, отвечающего требованиям Заказчика, и в целях улучшения качества выполнения своих функциональных обязанностей, помимо показателей, которые применялись Заказчиком из КТРУ, были использованы показатели с дополнительными функциональными, техническими и качественными характеристиками, не внесенными в КТРУ. Дополнительные характеристики к товару позволяют максимально удовлетворить потребность заказчика и дополняют характеристики закупаемого товара, не изменяя и не противореча характеристикам, указанным в КТРУ.