## ТЕХ. ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | ОКПД2 | КТРУ | Наименование по КТРУ | Описание технических характеристик | Значение | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование технических характеристик позиций, попадающих под КТРУ | Ед. изм. | Всего (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 32.50.50.190 | 32.50.50.190-00000634 | Электрод возвратный электрохирургический, одноразового использования, нестерильный | Характеристики товара по КТРУ: | Отсутствуют. |  |  | шт. | 100
|  |  |  | Дополнительные характеристики: | х |  | х
|  |  |  | Назначение | Возвратный электрод с системой REM. Электрод пациента возвратный, двухсекционный. Электрод предназначен для взрослых пациентов с массой тела от 13,6 кг. Электрод является периферическим звеном системы безопасности, которая в случая угрозы возникновения ожога подает визуально-звуковой сигнал и отключает подачу энергии. Диапазон нормальной работы системы мониторинга качества контакта с данным электродом лежит между сопротивлением кожи 5 Ом и 135 Ом. Электрод имеет прямоугольную форму со сглаженными углами. Электрод имеет две симметричные токопроводящие поверхности, разделенные между собой, с липким покрытием. Ободок пластины из клейкого термопластичного непроводящего материала. Неразъемный кабель, представляет собой двухпроводниковый провод с плоским коннектором. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Предназначен для использования при хирургических операциях в монополярном режиме, с электрохирургическими генераторами, оснащенными системой мониторинга качества контакта. Необходимый параметр при спользовании электрода. Для обеспечения безопасности пациента. Соответствует клинической необходимости. Для приклеивания к коже пациента. Для предотвращения затекания жидкостей под наклеенный электрод. Для подключения к электрохирургическому генератору.
|  |  |  | Длина кабеля, метр | ≤ 2,7 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Остаточный срок годности медицинских изделий на момент поставки не менее 12 месяцев.
Утина Р. А. ____________________