Описание объекта закупки

| № | Наименование | КТРУ | Технические характеристики (также дополнительные характеристики товара в связи с отсутствием в КТРУ характеристик товара) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная сетчатая пластина с моделью | КТРУ: 32.50.22.129-00002426 "Имплантируемый защитный экран, предназначенный для исправления значительных дефектов черепа, предварительно подготовленный перед операцией и, как правило, изготавливаемый из листового материала (например, танталовых пластин), форма которого может быть изменена во время операции без изменения физических или химических свойств материала. Изделие обычно предварительно изготавливается с центральным выпуклым изгибом, соответствующим изгибам лба, боковых или задних участков черепа взрослого человека; оно обычно прикрепляется к целым костям черепа с помощью винтов и/или других крепежных деталей. Изделие используется для исправления дефектов, возникших в результате травмы, хирургического вмешательства, направленного на удаление опухоли, врожденной аномалии или болезни." | Индивидуальная титановая сетчатая пластина, смоделированная по стереолитографической модели дефекта костей черепа, размер дефекта 98±10 х 98±10 мм (при измерении по плоскости на МСКТ), изготовлена из титана ВТ1-0 ГОСТ 22178-76 методом пластической деформации, толщина 0,6 мм, перфорирована отверстиями диаметром 1,8 мм, шаг перфорации 4,0 мм, шероховатость поверхности Ra не менее 0,4мкм,. Стереолитографическая пластиковая модель фрагмента черепа пациента, изготовленная на 3-х мерном принтере из полиамида с точностью ±0,02 мм по stl-файлу. Stl-файл создаётся в профессиональном программном обеспечении по данным компьютерной томографии. | шт. | 1 |
| 2 | Имплантаты для черепно-челюстно-лицевой хирургии и инструменты для их установки, ЧЧЛХ-в наборе: Набор мини-, низкопрофильных, микропластин, винтов (шлиц-квадрат) и инструментов: Винт самонарезающий Ø 1.5 мм x 5 мм (шлиц-квадрат) | ОКПД 32.50.22.127 КТРУ: 32.50.23.000-00003849 «Небольшой нестерильный имеющий резьбу стержень со шлицованной головкой, предназначенный для имплантации или кратковременного введения в черепно-лицевую кость (включая верхнюю и/или нижнюю челюсть) для лечения переломов или для фиксации трансплантированной костной стружки и/или небольших трансплантатов (например, во время интраоральной аугментации кости). Изделие может быть сделано по принципу самореза и изготавливаться из материала, который не подвержен химическому разложению и не рассасывается в результате естественных процессов организма [например, из таких пригодных для имплантации металлов, как хирургическая сталь, титан (Ti)]. Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием.» | Винт (самонарезающий) из титанового сплава Ti6Al7Nb. Шлиц - квадрат 1 мм. Размеры Ø 1,5 х 5 мм, диаметр головки 2,5 мм, высота головки 1,2 мм. Шероховатость поверхности Ra не более 0,63 мкм. | шт. | 15 |
| 3 | Имплантаты для черепно-челюстно-лицевой хирургии и инструменты для их установки, ЧЧЛХ в наборе: Набор пластин для средней зоны лица и свода черепа: Сверло перовое Ø 1.2 мм х 33 мм | КТРУ 32.50.13.190-00007417 «Изделие в виде вала с тупоугольным коническим рабочим торцом с двумя режущими кромками, обеспечивающее при вращении высверливание отверстия с диаметром, равным диаметру режущей кромки. Часто называется «спиральным сверлом», поскольку имеет два спиралевидных жёлоба для отвода высверленного материала в боковых стенках по всей рабочей длине инструмента. Проксимальный конец вставляется в патрон хирургической дрели/бормашины. Обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и доступно в различных размерах. Это изделие многоразового использования.» | Сверло перовое из нержавеющей стали 95Х18 ГОСТ5632-2014, диаметр сверла 1,2 мм, длина рабочей части 5 мм, длина 33 мм. Шероховатость поверхности Ra не более 1,25 мкм. | шт. | 1 |