Технические характеристики

Проксимальный бедренный стержень в комплекте с клинком и винтами

| № п/п | Наименование товара, код ОКПД2 | Характеристики | Кол-во шт. в компл. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стержень интрамедуллярный бедренный, нестерильный 32.50.22.191 | Назначение: Стержень для интрамедуллярного остеосинтеза переломов вертельной области бедренной кости. Материал: титановый сплав. Канюлированный В проксимальной части расположено 1 отверстие для блокирования спиральным клинком В дистальной части расположено 2 отверстия овальной формы под блокируемые винты. Заглушка: наличие Минимальное значение по диаметру стержня ≥9,0 мм Максимальное значение по диаметру стержня ≤12,0 мм Минимальное значение по длине стержня ≥300,0 мм Максимальное значение по длине стержня ≤ 420,0 мм Исполнение: правое | 1 |
| 2 | Винт костный ортопедический нерассасывающийся нестерильный 32.50.22.127 | Назначение: спиральный клинок для блокирования проксимального бедренного стержня Материал: титановый сплав Наружный диаметр резьбы резьбовой части ≥10,2 и ≤ 10,5 мм Клинок имеет четыре лопасти Клинок блокируется в кости внутренним блокирующим механизмом Минимальное значение по длине винта ≥75,0 мм Максимальное значение по длине винта ≤120,0 мм | 1 |
| 3 | Винт костный ортопедический нерассасывающийся нестерильный 32.50.22.127 | Назначение: винт для блокирования проксимального бедренного стержня Материал: титановый сплав Наружный диаметр резьбы винта ≥4,7 и ≤ 4,9 мм Резьба винта по всей длине Шлиц гексагональный диаметром 5,5 мм Минимальное значение по длине винта ≥32,0 мм Максимальное значение по длине винта ≤60,0 мм | 2 |