Приложение № 2 
к Договору от ________ 202_ г. 
№ ________________________ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Оказание услуг по техническому обслуживанию автомата для гистологической проводки Shandon Excelsior в СПб ГБУЗ «Городская больница № 33»
	№
	Наименование
	Требования Заказчика

	1
	Место оказания услуг
	196653, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Павловская, д.16, литера  А (многокорпусная система):  ул. Павловская, д. 16, строение 2 (КДЛ).

	2
	Сроки оказания услуг
	Начало оказания услуг: с 01.01.2024 по 31.12.2024 года (ежеквартально).
Срок оказания услуг по периодическому техническому обслуживанию за отчётный период (1,2,3,4 кварталы) и предоставление отчетных документов не позднее: 30.03.2024г. за 1 квартал; 30.06.2024 г. за II квартал; 30.09.2024 г.; за III квартал; 15.12.2024 г. за IV квартал.
В течении всего срока действия договора выезд для поиска неисправности и проведения ремонта, в случае внезапного выхода из строя оборудования, независимо от даты проведения планового технического обслуживания,  в течение 24 часов в рабочее время, с момента получения заявки от Заказчика. Диагностика и ремонт без замены запасных частей не ограничен количеством выездов. Сроки ремонта и замены установленных запчастей, вышедших из строя, должны быть не более 5 рабочих дней.   Дефекты, допущенные по вине Исполнителя, устраняются за счет Исполнителя в течение - 5 рабочих дней.

	3
	Документы, подтверждающие качество, технические, функциональные и эксплуатационные требования, предъявляемые к услугам
	Наличие соответствующей лицензии обязательно. 
Требование обусловлено действующими ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.;  ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;   ГОСТ Р 56606-2015.  Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». И всеми действующими на дату публикации аукциона ГОСТами и ТУ применяемых для данного типа  услуг.

	4
	Требования к качеству оказываемых услуг установлены нормативными документами
	1.Объем, содержание оказания услуг, предъявляемые к ним требования,  установлены Заказчиком в соответствии с техническим заданием
2. Техническое обслуживание медицинской техники включает в себя действия по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники, при ее использовании по назначению.
3. Исполнитель обязан проводить техническое обслуживание всего оборудования, указанного в договоре согласно перечню услуг, указанных в техническом задании.
4. Условия оказания услуг:  Услуги по техническому обслуживанию оказываются в соответствии с указаниями эксплуатационной и технической документацией фирм-производителей оборудования. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг и их соответствие правилам и нормам, действующим нормативным и методическим актам, регулирующим вопросы, связанные с оказанием данного вида услуг в том числе наличием соответствующих лицензий и прочих документов согласно требованиям ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.»;  ГОСТ Р 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»;   ГОСТ Р 56606-2015.  «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий». ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения». И всеми действующими на дату публикации аукциона ГОСТами и ТУ применяемых для данного типа  услуг.
5. Оборудование принимается на обслуживание по акту в работоспособном состоянии, при условии использования его  по назначению.
В состав услуг по  комплексному техническому обслуживанию медицинского оборудования не входят услуги, связанные с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект медицинского оборудования, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к медицинскому оборудованию; услуги по замене блоков и узлов с последующей настройкой (регулировкой) или калибровкой оборудования, переустановкой программного обеспечения.
6. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным сторонами. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки оказанных услуг, то заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц, с отнесением понесенных затрат на исполнителя. При отказе исполнителя от подписания акта в нем делается отметка об этом, и подписанный заказчиком подтверждается третьим лицом по выбору заказчика.
7. Ущерб, нанесенный третьему лицу при выполнении и/или в результате услуг, возмещается исполнителем в полном объеме. Исполнитель во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

	5
	Требования к гарантийному сроку оказанных услуг
	1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемой услуги, стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода. Гарантия на произведённые услуги -3 месяца.  Гарантия на замененные детали и комплектующие должна быть не менее 3 месяцев.
В течение гарантийного срока Исполнитель безвозмездно ремонтирует или заменяет установленные детали (запчасти), вышедшие из строя не по вине Заказчика. Сроки ремонта и замены установленных запчастей, вышедших из строя, должны быть не более 5 дней. Дефекты, допущенные по вине Исполнителя, устраняются за счет Исполнителя в течение - 5 дней.

	6
	Требование к Исполнителю
	Наличие действующей лицензии на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, с указанием деятельности по предмету договора. Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 (ред. от 30.11.2021) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации".
В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным п.1 ч.1 ст.31 Закона № 44-ФЗ, Исполнитель обязан  предоставить выписку из реестра лицензий по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 года № 2343, либо копию акта лицензирующего органа о принятом решении,  содержащие сведения о действующей лицензии на осуществление детальности,  или копию собственной действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с предметом договора, выданную до дня вступления в силу Закона № 478-ФЗ, подтверждающую наличие у лицензиата лицензии на день вступления в силу Закона № 478-ФЗ.
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по договору участник электронного аукциона в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии .
Непредставление документов в установленные сроки может рассматриваться Заказчиком как неисполнение существенных условий договора.
Оказание услуг осуществляется квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую профессиональную подготовку и действующие дипломы о повышении квалификации по техническому обслуживанию медицинской техники.

	7
	Дополнительные  требования к товару (работам, услугам)
	Медицинское оборудование не должно подвергаться конструктивным изменениям (доработкам). Внесение конструктивных изменений в узлы и агрегаты медицинского оборудования с целью использования предложенных Исполнителем комплектующих запасных деталей также не допустимо.

	8
	Ответственное лицо Заказчика
	Шестакова Ирина Ивановна
Номер контактного телефон/факс: (812) 242-36-17
Адрес электронной почты: omtgb33@mail.ru


2. Перечень оборудования
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка,
	Производитель, страна
	Зав.номер
	Год выпуска
	Год ввода в эксплуатацию
	Кол-во

	1.
	Автомат для гистологической проводки
	Shandon Excelsior
	Thermo Shandon Limited, Великобритания
	1W1280000948
	2012
	2013
	1


3. Перечень услуг
	Наименование работ по ежеквартальному обслуживанию
	Необходимые запасные части
	Кол-во запасных частей

	•
Проверка заряда и состояния аккумуляторных батарей; при необходимости замена
•
Проверка плавких предохранителей основного переключателя
•
Проверка герметичности реакционной камеры
•
Проверка состояния прокладок камеры; при необходимости замена
•
Проверка системы подачи реагентов на наличие остатков парафина; при необходимости обслуживание
•
Проверка работоспособности датчиков уровня; при необходимости обслуживание или замена
•
Проверка калибровки сенсорного дисплея; при необходимости калибровка
•
Проверка основных нагревательных элементов системы; при необходимости обслуживание или замена
•
Проверка состояния угольного и формальдегидных фильтров;  замена, 1(один) раз в год
•
Проверка секции скрытых реагентов; при необходимости обслуживание
•
Проверка работоспособности клапанов вращения реакционной камеры; при необходимости обслуживание
Выполнение сервисной тест-программы:
•
Проверка времен заполнения и осушения камеры всеми реагентами
•
Проведение теста на утечку воздуха в камере и эффективности работы насоса
•
Калибровка положений многопозиционного клапана основных функций прибора; тестирование систем. Консультация пользователя по основным правилам безопасного и эффективного использования прибора.
-  Замена: Мотор многопозиционного клапана кат.№ А 78410053 — 1 шт
•
Замена:  Набор крепежных элементов для камеры, кат.№ 482310057 (1 комплект ) производится 1(один) раз в год
•
Замена: Фильтр угольный ,кат.№ 9990610 -  1 шт  1(один) раз в год)
•
Замена: Фильтр формальдегидный, кат. № 9990612 -   2 шт 1(один) раз в год
•
Устранение и ремонт внезапно возникших неисправностей
	Фильтр угольный, кат.№ 9990610
Фильтр формальдегидный, кат. № 9990612
Набор крепежных элементов для камеры, кат №А82310057
4. Мотор многопозиционого клапана кат.
№ А78410053
	1 шт
2 шт
1 комплект
1 шт



Поквартальный график технического обслуживания
	№
п/п
	Наименование работ, услуг
	Квартал

	1
	Техническое обслуживание автомата для гистологической проводки Shandon Excelsior с заменой мотора многопозиционного клапана № 47410053
	1 квартал

	2
	Техническое обслуживание автомата для гистологической проводки Shandon Excelsior с заменой расходных запасных частей
	2 квартал

	3
	Техническое обслуживание автомата для гистологической проводки Shandon Excelsior с заменой расходных запасных частей
	3 квартал

	4
	Техническое обслуживание автомата для гистологической проводки Shandon Excelsior с заменой расходных запасных частей
	4 квартал


