Техническое задание

Техническое обслуживание включает в себя:

1.1. Комплексная очистка оборудования в соответствии с процедурами и регламентом эксплуатационной документации производителя на оборудование:

- Снятие панелей и общая очистка системы от пыли.

- Проверка правильности и качества соединения электрических кабелей.

- Проверка работы охлаждающих вентиляторов.

- Проверка работы двигателя и вентилятора термостата колонок.

- Проверка работы заслонок термостата колонок.

- Тестирование работоспособности комплекса по методикам проведения анализов.

- Проверка и регулировка рабочих параметров.

- Проверка отсутствия утечек из-под всех соединителей в каналах подводки газов.

- Проверка отсутствия утечек из устройства для введения образца и из-под гаек, соединяющих колонку с устройством для введения образца и с головкой детектора.

- Проверка расходов газов и герметичности соединений газовых линий.

- Диагностика эксплуатационных характеристик автоматического пробоотборника (проверку креплений, прочистку, регулировку рабочих параметров).

1.2. Обслуживание испарителей (в зависимости от типа и количества установленных испарителей):

- Замена септы.

- Замена лайнера и уплотнения лайнера.

- Замена прокладки испарителя.

- Замена фильтра линии сброса и его уплотнений.

- Замена феррул.

1.3. Обслуживание детекторов (список работ зависит от типа и количества установленных детекторов):

1.3.1. Для детектора ПИД:

- Замена спирали поджига.

- Замена сопла.

1.3.2. Для масс-спектрометрического детектора:

- Чистка источника ионов.

- Проверка и настройка масс-спектрометрического детектора.

1.4. Обслуживание пневматической системы:

- Обнуление датчиков давления.

- Проверка герметичности испарителя.

1.5. Обслуживание автосемплера (при наличии):

- Проверка правильности и качества соединения электрических кабелей.

- Проверка работы охлаждающих вентиляторов.

- Общая очистка системы от пыли.

- Проверка работы привода плунжера.

- Проверка работы направляющей иглы шприца.

- Проверка работы датчиков конечного положения плунжера шприца.

1.6. Все детали для замены поставляются Заказчиком.